SANTRİFUJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.  Cihaz laboratuar ve oda şartlarında 15 ml tüplerinin santrifüjlenmesinde

kullanılacaktır.

2.  Cihazın hızı 300 ile 4500 rpm , arasında ayarlanabilir olmalıdır. maksimum kapasitesi 8x15 ml olmalıdır.

3.  Cihazla birlikte 8x15ml sabit açılı rotor  ile birlikte verilecelidir.

4.  Cihazın dış yüzeyini oluşturan malzeme iç ve dışta paslanmaya karşı korunmuş olacaktır.

6.  Motorun gövdeye bağlantısı ve gövdenin zemine ayak teması, titreşimleri asgariye

indirecek esnek malzemeden yapılmış olacaktır.

7.  Cihaz mikroprosesör kontrollü olacak ve cihazın ekranından hız ve zaman değerleri

okunacaktır.

8. Cihazın ön paneli üzerinden zaman ve hız aralığı, ayarlanabilmelidir.

9. Cihazda zaman ayarı 30 sn ile 99 dakika ya kadar  ayarlanacak, ek olarak sonsuz çalışma

modu bulunacaktır.

10. Cihazın ölçüleri 255x245x140 mm olacaktır.

11. Cihazın net ağırlığı 6 kg geçmemelidir.

12. Cihazın gürültü seviyesi 56 dB i geçmemelidir.

13. Cihazın max gücü 90 W olmalıdır.

14. Cihaz max hıza 20 saniyede ulaşmalı ve bu hızdan geri 20 saniye içinde frenleme yapabilmelidir.

15. Cihaz dijital LCD göstergeye sahip olmalıdır.

12. Cihaz 220 volt, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışacaktır. %10’luk gerilim değişmelerinde

cihazın fonksiyonları çalışmaz hale gelmeyecektir.

13. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

14. Cihaz ithal malı olmalıdır.

15. Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olacaktır.

16.  Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde

yedek parça   servis garantisi altında olacaktır.

17. İthalatçı firmanın TSE onaylı Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.